- PCI总线光电隔离综合测控板

- 100Ksps/12位32通道光电隔离AD

- 2通道DA

- 16通道开关量输入/16通道开关量输出板AD7220

- 使用说明书

- 北京瑞博华控制技术有限公司

- 一、性能特点：

本板采样PCI总线接口。

本板通过采用高速高精度AD芯片、高精度的仪器放大器、高密度FPGA逻辑芯片、精细地布线以及优良的制版工艺，实现了高速、高精度实时数据采集，具有以下性能特点：

- AD高精度：误差小于＋/-0.5LSB 。

- DA通道数:2通道独立锁存,精度12位。

- 开关量通道数：16个开关量输入，16个开关量输出。

- AD高速度：单通道采集速度达到100Ksps（Sample Per Second），多通道方式也能够达到90Ksps以上，特别适合于工业控制中的数据采集。

- 程控放大器功能，可以设置放大倍数为1、2、4、8或1、10、100、1000。

- AD硬件定时：板上提供硬件定时器,可以根据需要发出定时中断,采集软件在定时中断程序中采集,从而保证准确地时间基准，适于大部分的工业实时控制和高速数据采集的应用，特别是在WINDOWS95/98/2000的环境下，由于PC系统很难提供高精度的定时，采用本板的定时器，能够提供高精度的定时，同时能够实现高精度的数据采集，因此，在WINDOWS环境下采用本板具有特别的优点。

- 高抗干扰性：本板通过光电隔离技术,保证了系统的精度，在各种工业环境中都能够实现高精度的数据采集。

- 电流监测功能：本板只需焊接上检测电阻，就能够实现电流检测。用户可以按要求自己焊接，也可由本公司帮助焊接。

- 二、功能与指标

AD的性能指标：

- AD采样精度：12位

- AD通道数：单端方式32通道，双端方式16通道

- AD系统数据采集实际贯通率：100K/S

- AD芯片转换速度：100K/S

- AD采样幅值综合误差：＋/- 0.5LSB

- AD输入电压范围：-5V到+5V或0－10V

- AD输入阻抗：10兆欧

- 中断源：定时器中断

- 触发方式：PC机软件触发

DA的性能指标：

- 通道数：2路独立输出

- 输出方式：电压输出，－5V－0V或0－10V

- 精度：12位

开关量性能指标：

- 开关量输入通道数：16个

- 开关量输入方式：无源触点输入，如继电器触点输出等；或电平输入。当输入端悬空时，采集的是高电平，逻辑结果是1；当输入端接地时，采集结果是低电平，逻辑结果是0；当输入高电平，电平标准符合TTL电平，则采集到相关结果。

- 开关量输入电流指标：高电平输入时的输入电流小于1mA,低电平输入时的输出电流小于1mA。

- 开关量输出通道数：16个TTL电平输出

- 开关量输出起始状态：开机后，开关量输出状态为低电平，与计算机不上电情况完全一致，保证用户系统在计算机上电前后都保持稳定，确保用户系统安全性。

- 开关量输出驱动能力：标准TTL电平驱动能力，输出电流小于10mA，对于需要功率驱动的应用，建议与北京瑞博华公司联系。

接口：

- 总线方式：32位PCI总线

- 接头方式：DB37（针式）

- 工作温度：0－70℃

- 三、AD板工作原理简介

AD7201板的硬件组成原理框图如图1所示

- 图1 原理框图

信号从模拟量输入接头J2输入，然后经过阻容元件、多路开关进入仪器放大器，经过仪器放大器实现阻抗匹配和干扰抑制，再送到程控放大器，然后送到A/D芯片。PC机首先选通相应的通道，然后触发A/D , A/D完成后，读取A/D结果。

DA芯片采样AD公司的12位独立DA转换器，实现两路DA的独立输出。由于有复位控制功能，当计算机复位或计算机重新启动时，DA输出自动降到最低电压，能够保证系统的安全，这在很多工控项目中都非常重要。

板上的定时器定时给计算机发出中断，软件通过响应中断，实现实时控制功能。

一般信号采集直接采用单端即可，将信号的地线与本板的模拟地线相接，将信号线接本板的通道线。由于本板有很强的共模噪声抑制能力，将信号直接接采集板能够保证有很高的采集精度。对于噪声特别严重的信号，可以采用双端的方式输入，首先将板配置成双端采集模式，然后将信号的两端接通道的两端。本板出库时，设置为单端方式。

阻容元件是根据用户需要，可以灵活配置的元件，接线如图2所示。

图2 阻容元件接线

- 滤波：当阻容元件是电容式，该元件起滤波作用

- 下拉：当阻容元件为大电阻，如10K欧，则表示将信号下拉，当外部接线断路时，数据采集的结果仍然为0，这在一些控制系统中非常有用。

- 电流探测：当采用精密的电阻，用以检测电流时，由于本板的输入阻抗非常大，因此信号源的电流大部分都流经探测电阻，电阻两端的电压可以由采集板检测，从而根据与电流的关系，计算出电流的大小。

本板的阻容元件出库时空接，用户可以根据自己的需要焊接，元件的规格是表面贴元件0805系列。

四、硬件使用方法

1、操作元件布置

本板的操作元件布置如图3所示。JP2和JP3联合控制单端与双端的选择。JP4用于程控放大器设置，当没有程控放大器时，JP4的1、2短接；当有程控放大器时，JP4的2、3短接。出库时不带程控放大器，JP2的1、2短接。J2是AD模拟信号的输入和DA的模拟信号输出。W2用于选择AD输入的模拟信号类型，当W2的1，2短接时，输入的信号为单极性信号，输入的AD信号范围是从0V到10V，当W2的2，3短接时，输入的信号为双极性信号，输入的AD信号范围是从－5V到＋5V；WR2用于AD信号的调零，WR3用于AD信号的增益调整。

WR6用于第1路DA的零点调整，WR7用于第1路DA的增益调整。

WR4用于第2路DA的零点调整，WR5用于第2路DA的增益调整。

J3用于第1路DA的输出极性选择，当J3闭合时，输出的电压范围是－5V到＋5V，当J3断开时，输出的电压范围是0－10V。

J4 用于第2路DA的输出极性选择，当J4闭合时，输出的电压范围是－5V到＋5V，当J3断开时，输出的电压范围是0－10V。

以上设置已经标识在板卡上。

图3 操作元件布置

2、口地址与中断

PCI总线板卡的口地址与中断由系统自动分配，一般用户可以非常方便地使用，做到即插即用。对于工控领域的应用，需要得到板卡的物理地址，或是多块板卡同时工作，需要得到各个板卡物理地址，可以参照下文软件所述的方法实现对板卡的物理寻址。

3、AD的单端与双端输入方式选择

通过短接器JP2和JP3实现单端与双端的转换。

单端方式：JP2的1、2短接，4、5短接；JP3的1、2短接，4、5短接。双端方式：JP2的2、3短接、5、6短接；JP3的2、3短接，5、6短接，如图4所示。

出库时，设置成单端方式。

图4 单端与双端方式的设置

4、AD的增益调整与零点调整

WR2用于信号的零点调整。零点调整时，首先将信号输入线接地，然后观察采集软件的采集结果，直到输出为零。

WR3用于信号的增益调整。增益调整时，请使用新电池接在输入信号线上，然后用4位半的万用表量出电池的电压，作为标准电压，然后观察采集软件的采集结果，直到采集的结果为标准电压。

5、AD模拟输入量程的选择

W2用于选择AD输入信号的量程，当W2的1、2短接时，输入范围是0－10V，当W2的2、3短接时，输入范围是－5V至＋5V。如图5所示。

图5 AD输入量程选择

6、AD电压信号与AD输出数码的关系

输出采用偏移码方式。当输入为－5V至＋5V：输入-5.000v时，对应的数码是0H;当输入是0电压时，输出的数码为800H;当输入的电压为+5.000v时，输出的数码为FFFH；当输入为0V至＋10V：输入0v时，对应的数码是0H;当输入是5V电压时，输出的数码为800H;当输入的电压为+10.000v时，输出的数码为FFFH。

- 程控放大器的设置

本板可以接程控放大器，程控放大器可以是PGA204、PGA205或PGA206。当选择PGA204时，4种放大倍数是1、10、100、1000。当选择程控放大器PGA205时，4种放大倍数是1、2、4、8。当选择程控放大器PGA206时，4种放大倍数是1、2、5、10。程控放大器由两个控制端A0和A1控制，当A1A0为二进制的00、01、10、11时，分别选择4种放大倍数1、10、100、1000或1、2、4、8或1、2、5、10。

假设采集板的口地址的基地址是IOBase,程控放大器的控制端A0、A1对应的控制位是：IOBase+9控制字节的Bit5和Bit6。

当不接程控放大器时，应该将JP4的1、2短接，当接有程控放大器，并且使用程控放大器时，应该将JP4的2、3短接。如图6所示。

图6 程控放大器的设置

- DA通道1的零点与增益调整

WR6由于调整DA通道1的零点，WR7用于调整DA通道1的增益。当采用0－10V电压输出时，只能调整增益，零点不能调整。由于采用的放大器零点漂移非常小，所以当采用0－10V输出时，零点不需要调整。当采用－5V－＋5V输出时，应该首先在0－10V的量程下调整增益，使输出的最大电压为＋10V，然后设置为－5V到＋5V的量程，再调整调零电位器WR6，使最大的DA输出为＋5V即可。

- DA通道1的输出量程选择

DA通道1的输出量程由J3控制，当J3断开时，输出电压范围是0－10V，当J3闭合时，输出电压范围是－5V到＋5V。

- DA通道2的零点与增益调整

WR4由于调整DA通道2的零点，WR5用于调整DA通道2的增益。当采用0－10V电压输出时，只能调整增益，零点不能调整。由于采用的放大器零点漂移非常小，所以当采用0－10V输出时，零点不需要调整。当采用－5V－＋5V输出时，应该首先在0－10V的量程下调整增益，使输出的最大电压为＋10V，然后设置为－5V到＋5V的量程，再调整调零电位器WR6，使最大的DA输出为＋5V即可。

- DA通道2的输出量程选择

DA通道2的输出量程由J4控制，当J4断开时，输出电压范围是0－10V，当J4闭合时，输出电压范围是－5V到＋5V。

11、接线插座的信号定义

J2是37芯的D形接头，模拟量输入与模拟量输出接口，如图5所示，针脚的定义是：

当采用单端时，针脚1至8对应通道0/2/4/6/8/10/12/14，针脚20至27对应通道1/3/5/7/9/11/13/15, 针脚11至18对应通道16/18/20/22/24/26/28/30，针脚30至37对应通道17/19/21/23/25/27/29/31。

当采用双端时，针脚1/20/2/21/3/22/4/23/5/24/6/25/7/26/8/27对应通道0至15的高端，针脚11/30/12/31/13/32/14/33/15/34/16/35/17/36/18/37对应通道0至15通道的低端

针28是第一路DA的输出，针29是第二路DA输出，针9、10是DA输出的地线。特别需要注意的是，DA输出没有光电隔离，DA输出的电压是相对与计算机的地线，也就是针9、10。而AD是光电隔离输入，对应的地线与计算机的地线隔离，地线是19针，因此，针9、10不能与19连接在一起。

J1是开关量输入接线图，如图所示，针1－8是第一个字节的输出，对应的通道是DO0/DO1/DO2/DO3/DO4/DO5/DO6/DO7,针9－16是第二个字节的输出，对应的通道是DO8/DO9/DO10/DO11/DO12/DO13/DO14/DO15这8个通道；针17－24是第一个开关量输入字节的接线针，对应的通道是DI0/DI1/DI2/DI3/DI4/DI5/DI6/DI7,针9－16是第二个字节的输入，对应的通道是DI8/DI9/DI10/DI11/DI12/DI13/DI14/DI15这8个通道。

- 图5  J2模拟信号接线插座

- 图6  J1开关量信号接线插座

- 五、软件使用说明

- pci总线有即插即用的特点，为用户使用本卡提供了很多方便，对于大多少用户，可以直接采用本公司提供的驱动软件，可以实现数据采集功能。

- 在工业控制中，往往需要软件独立控制硬件，并且需要了解硬件的物理地址，以便于实现可靠的控制和采集功能。有些用户的软件在Dos下编制，也需要了解板卡的起始地址和中断号，因此，这里介绍获取板卡口地址和中断号的方法。

- 以下为了说明方便，设定口地址为IOBase。并用C语言介绍。

- 口地址与中断的获取

- 本公司提供两个软件，帮助用户实现对板卡口地址与中断的查询及编程工作：

int SetCardNoByOrder(0,WORD NewCardNo);

该函数的功能是设定一个板的卡号，该卡号记录在板上的EEProm中，该卡号是这块板的标识号，在一台计算机中，这中卡号应该是唯一的。设定卡号时，应该只有一块板插在计算机的PCI槽中，通过运行本软件，就可以在卡上设定该卡的卡号。相当于ISA总线中设定基地址。在用户软件中，就是通过该卡号来查询卡的基地址与中断号。

int GetIOBaseByCardNo(WORD CardNo,WORD * IOBase, WORD * IRQNum);

这个函数的作用是得到对应卡号的卡的基地址和中断号。该函数返回的结果是0时，表示失败，返回的结果是1时，表示返回的结果成功。产生IOBase是返回的口地址，IRQNum是中断号。

例如：假设用户有3块PCI卡，分别是AD板AD7201、开关量板IO701和功率驱动板IO702，工控项目中需要软件明确了解3块卡的基地址，并且可能的插入的PCI槽是不确定的，那么就可以通过以下方法实现口地址的查询：

首先关闭计算机，将计算机中的瑞博华公司的板卡从计算机中拔出，然后插入AD7201板卡，运行本公司提供的工具，设置板卡的卡号为1；依据相同道理，可以设置开关量板IO701的卡号为1、功率驱动板IO702的卡号为2。

然后将所有的板卡都插入计算机。

再运行GetIOBaseByCardNo函数功能，输入板卡号，就可以得到各个板的口地址与中断。

- 定时器的使用

定时器的作用是向PC发出定时中断,用户软件在定时中断中采集数据，由于采用硬件定时中中断，所以可以保证相邻两次采样时刻非常准确。

定时器采用82C54，占用IOBase+3和IOBase这两个地址，并且只有写有效。写IOBase+3为写控制字节，控制字节为0x34。写IOBase为写定时器分频数，该数16位，分两次写入，首先写入低8位，然后写入高8位。定时器的输入时钟为500KHz。例如设置定时器输出频率为50的程序如下：

outportb(IOBase+3,0x34);

outportb(IOBase,（10000&0xff）);//500,000/10000=50,送低8位

outportb(IOBase,(10000>>8));//送高8位

- 通道号设置

通道号设置：写IOBase+12,D0-D4确定通道号

- 程控放大器设置

程控放大器有两种类型可以选择，一种是PGA204，增益分别是1、10、100、1000；另一种是PGA205，放大倍数分别是1、2、4、8。两种放大器的放大倍数由控制端A0、A1控制，当A1A0分别是00、01、10、11时，对应的放大倍数为1、10、100、1000或1、2、4、8。

IOBase＋12的D5位＝A0；

IOBase＋12的D6位＝A1；

- 软件触发启动A/D的方法

outportb(IOBase+15,0);  //立即启动 AD

- A/D完成的查询方法

while(! (inportb(IOBase+2) &0x2)) ;   // 等待 bit1==1,表明A/D芯片正在工作，当为高电平时，表明A/D完成。

- 读取A/D结果的方法

inportb(IOBase) //读取结果低8位

(inportb(IOBase+1)//读取结果高4位;

- AD综合编程实例

假设程控放大器是PGA205，设定增益＝2，那么A1A0＝01；

int ControlByte;//控制字节，对应的地址是IoBase+12。其D0－D4是通道号，D5是PGA的A0，D6是PGA的A1。

ControlByte=0;//控制字节初始化

ControlByte=ControlByte &0xBF;//A1=D6=0;

ControlByte=ControlByte|0x20;//A0＝D5＝1；

outportb(IOBase+12,ControlByte);//使程控放大器的A0=0 A0=1

ControlByte=ControlByte&0xE0;

outportb(IOBase+12,ControlByte);//选择通道0

//设置定时器

outportb(IOBase+3,0x36);//设置定时器的控制字

i = MainFreq/FrqSamp0;

outportb(IOBase,i& 0xff);  //送控制字节

outportb(IOBase,(i>>8)&0xff);

for(i=0;i<NumChn+1;i++) {//采集所有通道的信号

outportb(IOBase+15,0);  //立即启动 AD

ControlByte=ControlByte|((i+1)&0x1f);

outportb(IOBase+12,ControlByte);  //选择下一个通道

while(! (inportb(IOBase+2) &0x2)) ;   // 等待 bit1==1,

for(j=0;j<100;j++) r++;//延时

if(i>=1) //跳过第一次转换

TmpADBuff[i-1] = inportb(IOBase) +//读取结果

( (inportb(IOBase+1)&0xf) <<8 );

}

ControlByte=ControlByte&0xe0;

outportb(IOBase+12,ControlByte);  //设置到通道0

- DA编程说明

2通道DA转换，第一通道DA占用地址IOBase+4、IOBase+5这两个地址，IOBase+4是送低8位的地址，IOBase+5是送高4位的地址；第二通道DA占用地址IOBase+6、IOBase+7这两个地址，IOBase+6是送低8位的地址，IOBase+7是送高4位的地址。写IOBase+8就立即使设定的DA值生效。

例如，设定DA1为中间电压输出，DA2为最大电压输出的程序如下：

outportb(IOBase+4,0xff);//送DA1的低8位

outportb(IOBase+5,0x7);//送DA1的高4位

outportb(IOBase+6,0xff);//送DA2的低8位

outportb(IOBase+7,0xf);//送DA2的高4位

outportb(IOBase+8,0);//使设定值生效

- 开关量编程说明

开关量输入的口地址是：第一个字节为IOBase+3，第二个字节为IOBase+4。

开关量输出的口地址是：第一个字节为IOBase+13，第二个字节为IOBase+14。

<二>WINDODW95下的软件说明

本板提供了很完善的WIN95/WIN98驱动程序，采用控件的方式，用户使用方便、快捷，所提供的DEMO软件，能满足大量的实际需要，如实时控制、波形显示、波形记录等。建议用户尽可能使用WIN95/WIN98下的控件。如果用户使用控件方式，可以直接阅读WIN95/WIN98下的使用与操作方法。

- 六、注意事项

1、不要带电插拔该板。

2、长期不使用时，建议从计算机中拔下该板，妥善保管。

3、A/D读取的结果为上一次A/D的结果，而不是这次A/D的结果。

4、DA输出没有光电隔离，DA输出的电压是相对与计算机的地线，也就是针9、10。而AD是光电隔离输入，对应的地线与计算机的地线隔离，地线是19针，因此，针9、10不能与19连接在一起。

- 七、出库清单

1、AD7220板一块

2、光盘一张（内含demo程序、SYS等）

AD7220及AD7202的DA使用方法

AD7220是PCI总线下100KSPS的光隔采集板,带两路DA输出,AD7202是PCI总线下100KSPS的采集板,不带光隔功能,带两路DA输出功能。这两款采集板的DA输出是完全相同的，DA输出都是不带光隔的，因此，这里进行统一的介绍。

- 输出管脚

这两种卡的DA输出对应的管脚是：9，10针是地线，该地与计算机的地是相连的。28针是第一路DA0输出，29是第二路DA1的输出。

- 软件使用方法

DA芯片采用AD公司的AD7537进行DA转换，转换的方法是，首先送低8位，后送高4位，再使该通道输出有效即可。输出采用8位操作的方式，输出的指令用outportb函数。由于在Windows2000下，系统禁止普通用户进行硬件操作，所以没有outportb函数，本公司为用户提供了软件接口，详见附录。由于PCI总线下地址是动态分配的，为了是用户软件具有更好的适应性，我们提供了读取IO基地址的方法，详见附录。

用户控制没有编程之前，检验DA输出的简单方法：

检验DA输出，由于DA输出都是建立在卡的基地址的基础上，所以首先要得到卡的基地址，只有这样，才能进行后面的操作。在得到基地址后，就可以采用DEBUG软件进行操作了(Win98下)。

在WIN98下可以通过通过以下办法看到采集卡的基地址：

桌面－>鼠标右击我的电脑->属性->设备管理器->鼠标点击对应的采集卡AD7201或AD7202－>鼠标再右击－>属性－>资源，就可以看到该卡的硬件资源了。其中，最后一个是IO口的资源。

在WIN2000下，采用下面的方法可以看到采集的基地址：

桌面－>鼠标右击我的电脑->属性->硬件－>设备管理器->鼠标点击对应的采集卡AD7201或AD7202－>鼠标再右击－>属性－>资源，就可以看到该卡的硬件资源了。其中，最后一个是IO口的资源。

口地址对于每一台计算机，每一个PCI槽都不一样，这里假定是0xE400。

第一路DA的输出方法：

outportb 0xE400+4,D0L8    送低8位

outportb 0xE400+5,D0H4    送高8位

outportb 0xE400+8,0        DA0生效

第二路DA的输出方法：

outportb 0xE400+6,D1L8    送低8位

outportb 0xE400+7,D1H4    送高8位

outportb 0xE400+8,0        DA1生效

在Win98下，可以直接用DEBUG 输出：

1．进入DOS窗口：开始－>程序－>Dos窗口

2．输入命令：Debug后回车，就会出现“－”提示符，表示已经进入Debug的调试环境

3．输入 －oe404  d0l8   送低8位

输入 －oe405  d0h4   送高4位

输入 －oe408  0      DA0生效

输入 －oe406  d1l8   送低8位

输入 －oe407  d1h4   送高4位

输入 －oe408  0      DA1生效

输入 －Q就退出Debug

附录：IO驱动的软件安装方法

由于Windows2000下用户不能访问硬件、为了便于用户对IO的操作，编制了对硬件进行操作的接口程序，使用非常方便，具体方法如下：

第一步:安装驱动程序IOTools,该软件在光盘Driver\io\IOTools_wdm的目录下，用户可以在Windows的控制面板下采用安装新硬件的方式进行安装。安装完成后，用户可以在设备管理器中看到该驱动程序

- 点击“控制面板”－>“添加新硬件”－>“下一步”－>”下一步”

- 点击“否，希望从列表中选择硬件(N) ”－>“下一步”

- 硬件类型选择“其他设备”－>“下一步”

- 生产商选择“未知”－>“从软盘安装”

- 点击“浏览B”，选择北京瑞博华的驱动软件，Driver\IO\IOTools_WDM,点击“确定”

- 点击“确定”，完成确定程序IOTOOLS的安装过程。

第二步: 将Driver\IO\PCICARD目录下的LocatePCI.dll复制到系统盘中

第三步: 将计算机关电后,将PCI卡插入计算机中,然后上电,再按提示安装PCI卡的驱动程序

第四步: 运行程序PCICARD.EXE,设置PCI卡的卡号,该卡号是标识该卡的标志。注意，此时计算机的PCI插槽中只能有一块瑞博华公司的卡。

第五步: 用户就可以在自己的应用程序中根据卡号，得到对应卡的基地址与中断号。

第六: 再用IOTools提供的各种工具进行IO操作了。这些工具使用的例程可以在Demo\Test_IO700的例程中看到使用的方法

如果以上操作出现困难，请与北京瑞博华公司联系，我们将为您解决相关问题。或请访问我们的网站WWW.RBH.COM.CN,电话：010－82572830，82561691