- Windows下的实时数据采集与控制，WDM技术

PCI总线

4通道12位D/A输出

- 12位16通道高速采集

- 8路开关量输入/8路开关量输出

- 综合板AD7511

- 使用说明书

- 北京瑞博华控制技术有限公司

二零零一年八月

- 4通道D/A输出

- 12位16通道高速采集

- 8路开关量输入/8路开关量输出

- 综合板AD7511

使用说明书

- 一、性能特点：

本板通过硬件实现的通道自动切换技术、FIFO存储技术、高速高精度AD芯片、高速高精度的放大器、精心的布线以及优良的制版工艺等，实现了高速、高精度实时数据采集。本系统所述的采集速度都是实测的综合采集速度，也就是贯通采集速度。本板具有以下性能特点：

- 高速连续采集功能：一般的高速采集是指通过板上缓存，每次采集只能间断采集，本系统通过FIFO技术，实现连续采集，通过软件编程，从而可以实现各种触发功能。

- 高精度：A/D采样误差小于＋/-0.5LSB 。

- 高速度：实际贯通采集速度达到600Ksps（Sample Per Second）以上，特别适合于高速连续数据采集应用。为了满足不同用户的需要，本板设置成不同的速度等级，分别为100Ksps、200Ksps、300Ksps、400Ksps、500Ksps和600Ksps的采集速度。用户可以根据需要选用。本公司为用户提供升级服务。

- 硬件触发功能：为了方便用户外触发功能，本采集板提供外触信号输入，触发方式为电平触发方式或无源触点触发方式、还可以是延触发方式，包括上升延触发、下降延触发等。

- 本板还提供外部时钟方式，可以由外部时钟启动采集。

- 4路12位的D/A输出，可以同步输出，并且4路独立。

7、 软件功能丰富：提供WINDOWS下的驱动程序。提供Vxd和动态连接库，也可以提供示波器驱动模块软件Core，用户在这些软件的基础上，可以非常方便地采集数据，实现各种采集功能。

- 二、功能与指标

1、A/D采样精度：12位

2、A/D通道数：16通道

3、A/D系统数据采集实际贯通率：600Ksps/S

3、A/D芯片转换速度：1500Ksps/S

4、A/D采样幅值综合误差：＋/- 0.5LSB

- A/D输入电压范围：-5V到+5V或0－10V

- A/D输入阻抗：100千欧

- A/D中断源：定时器中断

8、A/D采样间隔误差：10纳秒

9、A/D触发方式：定时器触发

10、D/A通道数：4

11、D/A精度：12位

12、D/A综合误差 2.44毫伏

13、D/A输出：4路同步输出

14、总线方式：32位PCI总线

15、口地址译码：PCI自动

16、内存地址占用：0

17、中断号：PCI自动

18、接头方式：DB37（孔式）

19、软件环境：WIN95/WIN98/NT

20、板的尺寸：158mm×81mm

21、工作温度：0－70℃

三、硬件使用方法

1、量程选择

A/D输入量程的选择：

JP2的2－3短接，量程为-5V到＋5V，1－2短接为0－10V。

D/A输出的量程选择：

SW2的2－3短接，量程为－5v到+5v,1-20短接为0-10v

2、电压信号与AD输出数码的关系

输出采用偏移码方式，输入-5.000v时，对应的数码是000H;当输入是0电压时，输出的数码为800H;当输入的电压为+5.000v时，输出的数码为FFFH。

3、接线插座的信号定义

J37是37芯的D形接头，孔输入。模拟量输入接口，如图1所示，针脚的定义是：

针1、2、3、4、5、6、7、8对应通道1、3、5、7、9、11、13、15；针20、21、22、23、24、25、26、27对应通道2、4、6、8、10、12、14。共计16通道

针9、10、28、29、19对应4路模拟输出信号DA0、DA1、DA2、DA3。19针是地线，该地线既是A/D输入的地线，也是D/A输出的地线，两者的地线相同。

针13是外部时钟输入，对于需要外部定时的应用非常有效。针14通过板上4.7K欧的电阻上拉，作为触发信号，针15为数字地。缺省情况下，用户将针14空，触发信号Trig为高电平，采集板正常采集，当用户将Trig信号下拉为低电平或与地短接时，采集板停止采集，当恢复为高电平时，有开始正常采集。将Trig下拉的方法有两种，一种是在14针输入低电平，另外一种是将14、15针短接。由于本板采用连续采集技术，一般用户不必采用外触发的方式采样，只须在软件判断，就可以实现各种触发功能，建议用户尽可能采用软件触发。

本板有非常强大的触发功能，可以是高电平触发、低电平触发、上升延触发、下降延触发等，时钟可以是外部时钟，也可以是内部时钟。缺省情况下是内部时钟、无触发连续记录。如果用户有特殊的触发要求，可以与本公司联系。

图1 模拟量输入输出接头定义

图2 开关量输入输出定义

图2是开关量输入输出的接头，DI0,DI1,DI2,DI3,DI4,DI5,DI6,DI7是8路开关量输入信号,输入信号的电平是TTL电平，低电平是0伏，高电平是＋5伏。DO0,DO1,DO2,DO3,DO4,DO5,DO6,DO7是8路开关量输出，输出是TTL电平，高电平＋5伏，输出低电平0伏。CLK2,GATE2,OUT2是定时器8254的第三个定时器的时钟、门控和输出信号。FOUT是6MHz的内部方波输出。21、22、23、24这4个针空。25针将＋5伏电源通过200欧的电阻连接，可以为用户提供＋5伏的高电平，针26是地线。

图 3 模拟量输入滤波电路

图3是模拟量输入滤波电路，当将电容C63等还成电阻，该电路可以起降压的作用，扩大测量范围，当降电子R20等短路，将C63等还成电阻，可以用于测量电流信号。

- 四、软件使用说明

- PCI总线有即插即用的特点，为用户使用本卡提供了很多方便，对于大多少用户，可以直接采用本公司提供的驱动软件，可以实现数据采集功能。

- 在工业控制中，往往需要软件独立控制硬件，并且需要了解硬件的物理地址，以便于实现可靠的控制和采集功能。有些用户的软件在Dos下编制，也需要了解板卡的起始地址和中断号，因此，这里介绍获取板卡口地址和中断号的方法。

- 以下为了说明方便，设定口地址为IOBase。并用C语言介绍。

- 口地址与中断的获取

- 本公司提供两个软件，帮助用户实现对板卡口地址与中断的查询及编程工作：

int SetCardNoByOrder(0,WORD NewCardNo);

该函数的功能是设定一个板的卡号，该卡号记录在板上的EEProm中，该卡号是这块板的标识号，在一台计算机中，这中卡号应该是唯一的。设定卡号时，应该只有一块板插在计算机的PCI槽中，通过运行本软件，就可以在卡上设定该卡的卡号。相当于ISA总线中设定基地址。在用户软件中，就是通过该卡号来查询卡的基地址与中断号。

int GetIOBaseByCardNo(WORD CardNo,WORD * IOBase, WORD * IRQNum);

这个函数的作用是得到对应卡号的卡的基地址和中断号。该函数返回的结果是0时，表示失败，返回的结果是1时，表示返回的结果成功。产生IOBase是返回的口地址，IRQNum是中断号。

例如：假设用户有3块PCI卡，分别是AD板AD7201、开关量板IO701和功率驱动板IO702，工控项目中需要软件明确了解3块卡的基地址，并且可能的插入的PCI槽是不确定的，那么就可以通过以下方法实现口地址的查询：

首先关闭计算机，将计算机中的瑞博华公司的板卡从计算机中拔出，然后插入AD7201板卡，运行本公司提供的工具，设置板卡的卡号为1；依据相同道理，可以设置开关量板IO701的卡号为1、功率驱动板IO702的卡号为2。

然后将所有的板卡都插入计算机。

再运行GetIOBaseByCardNo函数功能，输入板卡号，就可以得到各个板的口地址与中断。

- 开关量输入编程说明

8路开关量输入的口地址是IOBase+5。

对应开关量输入的电平状态，当对应的针是高电平时，读入的是1，当对应的针脚是低电平时，输入的是0。

- 开关量输出编程说明

8路开关量输出的口地址是IOBase+7。

对应的位输出1时，当对应的针是高电平时，当对应的位输出0时，对应的针脚输出低电平。

- DA编程说明

DAL是DA输出的低8位，其口地址是IOBase+4。

DAH的低4位是DA输出的高4位，与DAL共同合成12位DA输出。DAH的D5,D6决定DA输出的通道号，其口地址是IOBase+5。

当为DA0通道时，D5=0,D6=0;当DA1通道时，D5=1,D6=0;当DA2通道时，D5=0,D6=1;当DA3通道时，D5=1,D6=1。

当设定了对应通道的DA值后，要使该值生效，必须运行以下生效命令：

Outportb(IOBase+6,0);

例如：

设定DA0为最小电压输出(DA值＝000，通道号＝0)。

outportb(IOBase+4,0x00);//送DA0的低8位

outportb(IOBase+5,0x00);//送DA0的高4位,并选中通道0

Outportb(IOBase+6,0);//使设定值生效

设定DA1为中间电压输出(DA值＝0x7ff,通道号＝1)。

outportb(IOBase+4,0xff);//送DA1的低8位

outportb(IOBase+5,0x17);//送DA1的高4位,并选中通道1

Outportb(IOBase+6,0);//使设定值生效

设定DA2为中间电压输出(DA值=0x7ff,通道号＝2)。

outportb(IOBase+4,0xff);//送DA1的低8位

outportb(IOBase+5,0x27);//送DA1的高4位,并选中通道2

Outportb(IOBase+6,0);//使设定值生效

设定DA3为最大电压输出(DA值＝0xfff,通道号＝3)。

outportb(IOBase+4,0xff);//送DA2的低8位

outportb(IOBase+5,0x3f);//送DA2的高4位，并选中通道3

outportb(IOBase+6,0);//使设定值生效

5、A/D部分的接口软件

本板提供了很完善的WIN95/WIN98/Win2000/WinNT驱动程序，用户使用方便、快捷，所提供的DEMO软件，能满足大量的实际需要，如实时控制、波形显示、波形记录等。建议用户尽可能使用WIN95/WIN98/Win2000/WinNT下的软件。如果用户使用控件方式，可以直接阅读WIN95/WIN98下的使用与操作方法。

本公司的板卡，在Windows下的编程是完全相同的，用户只需换不同的板卡驱动程序，就可以用相同的软件进行采集。编程的方法见光盘种中的说明，编程的例程，可以见随板所带的光盘Demo目录下的例程，特别是Dll目录下的DllVB例程，该例程全面介绍了几个关键函数的使用方法。用户还可以在随板光盘的help目录中，看到编程的PowerPoint说明，如果用户有困难，还可以从WWW.RBH.Com.cn网页上下载最新的资料，也欢迎致电北京瑞博华公司进行技术咨询。

本板的A/D软件与其它板的采集软件完全相同，如果用户过去使用本公司的板卡，这可以源代码完全不用改动，直接安装本板的驱动程序即可。

- 五、注意事项

- 不要带电插拔该板。

- 长期不使用时，建议从计算机中拔下该板，妥善保管。

- 本采集卡最高采集速度是600Ksps，为了满足不同用户的需求，将其设置成100Ksps,200Ksps,300Ksps,400Ksps,500Ksps,600Ksps这6种规格，用户选用时，可以根据速度选取，如果需要提高速度，本公司提供升级服务。

- 本采集卡有高电平触发、低电平触发、上升延触发、下降延触发、连续采集、非连续采集等方式。出库时都是以高电平连续采集方式，如果用户有其它要求，请提前向经销商声明。

- 本采集卡最高采集速度可以达到10MHz以上，此时只能工作在非连续采集方式。

- 本采集卡有外部时钟方式、内部时钟方式，出库时，都是内部时钟方式，如果采用外部时钟，请提前向经销商声明。

- 本公司拥有各种高速、高精度采集技术，能够满足用户的许多需求，如果用户有特殊需求，可以为用户定制。

六、出库清单

1、AD7511板一块。

2、光盘一张（内含demo程序,控件、WDM等），用户也可以从本公司的网址(RBH.com.cn)上获取最新资料。