USB接口

- 100Ksps/12位32通道AD

- 16通道数字输入/16通道数字输出

光电隔离全速实时连续采集板RBH8215

使用说明书

北京瑞博华控制技术有限公司

USB接口

- 100Ksps/12位32通道AD /16路开入开出板RBH8215

使用说明书

## 一、概述

RBH8215是32路AD，16路开入开出USB采集板。其中AD有两种模式：准同步方式和异步方式。32通道独立程控增益，用户可根据需要选择1、2、4、8或1、10、10、1000两种。单通道或多通道采集时用户可以任意指定起始通道。默认量程为±5V或0-10V也可根据用户特殊需求定制量程。本板的采集精度12位，综合误差1LSB，因此，采样精度非常高。本板外带总线扩展接口，可为用户提供多种扩展功能 ，提供总线有：CAN总线、RS-485总线、232总线、并行现场总线。这样使用户无需深入了解USB的协议及底层控制方法，就像操作PC总线一样，通过USB接口实现对用户系统的控制。

准同步方式：两次采样的时间间隔由用户设定，而在一次采样中各个通道之间按最短时间采样，此时间为10us	。异步方式：两次采样的时间间隔由用户设定，而在一次采样中各个通道采样时间间隔为平均时间。

选配的录波器软件可以直接与AD8215接口，软件与硬件搭配在一起，组成一套功能强大的数据采集系统，是现场信号检测的好帮手，实际通过的总采集速度100ksps(Sample Per Second:采样次数/秒)，也就是采样频率可以达到100000次/秒。因此，本采集系统可以代替示波器，盒磁带机，可以长时间记录并保存现场信号，而且可以现场实时看到信号波形等。

## 二、性能和技术指标

### 2.1 性能与指标

- 本板采用数字光电隔离技术，板上带DC-DC电源块，模拟信号地线和计算机地线分开，可防止有害信号通过采集卡串到计算机内，以避免由此引起计算机损坏，此外对降低环境噪声对信号的干扰也有益处。

- 32路单端/16路双端模拟信号输入通道，用户可以任意指定起始通道

- 模拟电压输入范围：±5V或0-10V，可根据用户特殊需求定制量程

- A/D转换分辨率：12Bit

- 采集速度：总采样速度100KHZ。

- 程控放大：32通道独立程控增益，可放大1/2/4/8倍或1/10/100/1000倍

- 通道间相位差：准同步方式和异步方式，前者固定10us；后者随用户自定的采样速度而变

- 模拟量输入阻抗：100千欧。

- 中断源：定时器中断

- 记录数据长度：仅受计算机的内存及硬盘限制

- A/D综合误差：1LSB。当量程是10V时，相当于2.44毫伏的误差

- 模拟信号输入接头：AD板上为40芯扁平线接头，如果配用外壳，外壳上有端子和37芯电缆两种接口方式。

- 开关量接口：开关量16路输入，16路输出，均为TTL电平方式，板上为34芯扁平线接头，如果配用外壳，外壳上为端子方式。

- USB接口：USB接口线，直接与计算机的USB接口相连

- 采集器供电：需要外部供电，5v。

- 工作温度：0－70℃

### 2.2 应用

·野外测控

·过程控制

·医疗设备

·振动与噪声信号采集与分析

·信号采集与分析

2.3 外形尺寸及重量

采集器内AD板尺寸：160 mm×102 mm，壳体外形尺寸：220mm * 160mm。

重量：250克

## 三、工作原理概述

模拟量输入

多路开关

保护电路

程控放大

A/D转换

缓存

图 1  采集板原理

USB2.0桥

CAN总线

DSP

USB总线

JTAG口

16路DO

16路DI

驱动

接收

光耦

232总线

485总线

并行总线接口

SPI总线

光耦

## 四、硬件使用方法

1、操作元件布置

本板的操作元件布置如图3所示。

L1：USB信号端，连接信号灯。 正常状态，信号灯亮；工作状态，信号灯说闪烁。

L3:DSP信号端

W2：选择AD输入的模拟信号类型，当W2的1，2短接时，输入的信号为单极性信号，输入的AD信号范围是从0V到10V，当W2的2，3短接时，输入的信号为双极性信号，输入的AD信号范围是从－5V到＋5V。

WR3：AD信号的调零

WR2：AD信号的增益调整。

WR4：定制量程增益调整

W3：使WR4是否有效

JP2：程控放大器设置，当没有程控放大器时，JP2的1、2短接；当有程控放大器时，JP2的2、3短接，但一定要注意不可使放大后的电压值超过AD板量程，否则会引起AD板损坏，并且此类过压过流有害信号引起的损坏不在保修范围内。

JP3和JP4：联合控制单端与双端的选择。

J5：AD模拟信号的输入

J6：开关量输入输出

J7：并行总线接口

J8：485总线终端电阻使能

J9：CAN总线

J10：CAN总线终端电阻使能

以上设置已经标识在板卡上。

160

图3 操作元件布局

94

144．5

102

J7

J6

J7

W1

J9

JP4

J5

L1

WR3

JP3

BDM

J8

J10

WR2

WR4

W2

L3

JP2

+

-

电源

2、AD的单端与双端输入方式选择

通过短接器JP3和JP6实现单端与双端的转换。信号共地，应采用单端方式；信号不共地，应采用双端方式。注意，使用单端方式时，MR6和MR7阻排空置，使用双端方式时，此两个阻排应插上100K阻值9脚的电阻排，而且，方向为阻排上的白点对着板上的方形焊盘。

单端方式：JP3的1、2短接，4、5短接；JP6的1、2短接，4、5短接。双端方式：JP3的2、3短接、5、6短接；JP6的2、3短接，5、6短接，如图4所示。

出库时，设置成单端方式。

JP6

JP3

图 4单端与双端设定

单端

双端

JP66

JP3  3

J5是40芯的扁平线接头，模拟量输入接口，如图5所示，针脚的定义是：

图5   J5模拟信号接入定义图

当采用单端时，针脚1至16对应通道0至15，针脚21至36对应通道16至31。

当采用双端时，针脚1至16对应通道0至15的高端，针脚21至36对应通道0至15通道的低端。

37、38、39、40是模拟地线。

如果用户选配外壳，接线的方法参看本说明书后面的介绍。

J6：为开关量输入输出端口，开关量输入输出均为TTL电平方式，16路输入，16路输出。其针脚定义如图6所示：

0  2  4  6  8 10 12 14

1  3  5  7  9 11 13 15

0  2  4  6  8 10 12 14

1  3  5  7  9 11 13 15

GND

GND

DO             DI

图6    J3 开关量信号接线定义图

电位器WR3：模拟量输入调零；电位器WR2： 模拟量输入调增益；注意，采集卡在第一次使用时应该先调零，然后调增益，调整好后，采集到的信号幅值才会正确。

采集卡有一根USB接口电缆线，USB接口电缆线的另一头直接接PC的任何一个USB接口。USB接线采用线连接，而不是采用插头连接，主要是考虑到连接可靠。

当将采集器的USB头插入计算机的USB口后，一般在5秒内，信号灯就亮，表明软件加载成功。只有在这时，才可以启动采集软件。当需要退出采集时，首先应该从数据采集软件中停止采集，并且退出采集程序，然后才可以将采集器的USB头从USB口内拔出，否则将引起系统错误。

3、外壳的接线方法（如果用户选配外壳，接线的方法参看以下内容。）

当用户配用采集器外壳时，可采用37芯电缆或端子接线方式，需要注意的是，37芯头和模拟量输入端子不要同时使用，以免接错时，因为信号叠加或相减，幅值超出量程，即信号过压，引起采集卡损坏。

端子序号如图7所示：

图7   外壳示意图

对AD8202采集器而言，模拟信号采用单端输入时，每个端子所对应的通道编号如表1：

| 端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | CH0 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 |
| 端子号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 定义 | CH10 | CH11 | CH12 | CH13 | CH14 | CH15 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 定义 | DO0 | DO1 | DO2 | DO3 | DO4 | DO5 | DO6 | DO7 | GND | GND |
| 端子号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 定义 | CH16 | CH17 | CH18 | CH19 | CH20 | CH21 | CH22 | CH23 | CH24 | CH25 |
| 端子号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 定义 | CH26 | CH27 | CH28 | CH29 | CH30 | CH31 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 定义 | DI0 | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | DI5 | DI6 | DI7 | GND | GND |

表1  单端方式端子定义表

模拟信号采用双端方式输入时，每个端子所对应的通道编号如下表2：

| 端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | CH0高 | CH1高 | CH2高 | CH3高 | CH4高 | CH5高 | CH6高 | CH7高 | CH8高 | CH9高 |
| 端子号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 定义 | CH10高 | CH11高 | CH12高 | CH13高 | CH14高 | CH15高 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 定义 | DO0 | DO1 | DO2 | DO3 | DO4 | DO5 | DO6 | DO7 | GND | GND |
| 端子号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 定义 | CH0低 | CH1低 | CH2低 | CH3低 | CH4低 | CH5低 | CH6低 | CH7低 | CH8低 | CH9低 |
| 端子号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 定义 | CH10低 | CH27低 | CH28低 | CH29低 | CH30低 | CH31低 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 定义 | DI0 | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | DI5 | DI6 | DI7 | GND | GND |

表2  双端方式端子定义表

单端方式时，37芯头的通道编号如下表3：

| 针脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | CH0 | CH2 | CH4 | CH6 | CH8 | CH10 | CH12 | CH14 | 空置 | 空置 |
| 针脚 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 定义 | CH16 | CH18 | CH20 | CH22 | CH24 | CH26 | CH28 | CH30 | AGND | CH1 |
| 针脚 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 定义 | CH3 | CH5 | CH7 | CH9 | CH11 | CH13 | CH15 | 空置 | 空置 | CH17 |
| 针脚 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  |  |
| 定义 | CH19 | CH21 | CH23 | CH25 | CH27 | CH29 | CH31 |  |  |  |

表3 单端方式DB37定义表

双端方式时，37芯头的通道编号如下表4：

| 针脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | CH0高 | CH2高 | CH4高 | CH6高 | CH8高 | CH10高 | CH12高 | CH14高 | 空置 | 空置 |
| 针脚 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 定义 | CH0低 | CH2低 | CH4低 | CH6低 | CH8低 | CH10低 | CH12低 | CH14低 | AGND低 | CH1高 |
| 针脚 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 定义 | CH3高 | CH5高 | CH7高 | CH9高 | CH11高 | CH13高 | CH15高 | 空置 | 空置 | CH1低 |
| 针脚 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  |  |
| 定义 | CH3低 | CH5低 | CH7低 | CH9低 | CH11低 | CH13低 | CH15低 |  |  |  |

表4   双端方式DB37定义表

如果按照通道查询各种接口对应关系，可参考如下表5：

| 模拟信号通道号 单端(双端) | 壳内扁平线J1针脚号 | 壳上37芯头针脚号 | 壳上端子号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH0 (CH0高) | 1 | 1 | 1 |
| CH1 (CH1高) | 2 | 20 | 2 |
| CH2 (CH2高) | 3 | 2 | 3 |
| CH3 (CH3高) | 4 | 21 | 4 |
| CH4 (CH4高) | 5 | 3 | 5 |
| CH5 (CH5高) | 6 | 22 | 6 |
| CH6 (CH6高) | 7 | 4 | 7 |
| CH7 (CH7高) | 8 | 23 | 8 |
| CH8 (CH8高) | 9 | 5 | 9 |
| CH9 (CH9高) | 10 | 24 | 10 |
| CH10 (CH10高) | 11 | 6 | 11 |
| CH11 (CH11高) | 12 | 25 | 12 |
| CH12 (CH12高) | 13 | 7 | 13 |
| CH13 (CH13高) | 14 | 26 | 14 |
| CH14 (CH14高) | 15 | 8 | 15 |
| CH15 (CH15高) | 16 | 27 | 16 |
| CH16 (CH0低) | 21 | 11 | 31 |
| CH17 (CH1低) | 22 | 30 | 32 |
| CH18 (CH2低) | 23 | 12 | 33 |
| CH19 (CH3低) | 24 | 31 | 34 |
| CH20 (CH4低) | 25 | 13 | 35 |
| CH21 (CH5低) | 26 | 32 | 36 |
| CH22 (CH6低) | 27 | 14 | 37 |
| CH23 (CH7低) | 28 | 33 | 38 |
| CH24 (CH8低) | 29 | 15 | 39 |
| CH25 (CH9低) | 30 | 34 | 40 |
| CH26 (CH10低) | 31 | 16 | 41 |
| CH27 (CH11低) | 32 | 35 | 42 |
| CH28 (CH12低) | 33 | 17 | 43 |
| CH29 (CH13低) | 34 | 36 | 44 |
| CH30 (CH14低) | 35 | 18 | 45 |
| CH31 (CH15低) | 36 | 37 | 46 |
| AGND | 37、38、39、40 | 19 | 17、18、19、20 47、48、49、50 |

表5   模拟信号输入接口对应表

五、软件使用方法

软件安装非常方便，当将USB插头插入计算机后，计算机会自动提示用户安装驱动程序。

软件编程包括A/D采集功能以及开关量操作功能。

在光盘“产品\AD8215\vbDemo8215”目录下，有详尽的VB例程，包括A/D采集功能，开关量输入，开关量输出功能。

对于A/D采集功能，只要采用本公司的产品，无论是ISA总线、PCI总线还是USB总线都完全一样，用户没有必要考虑总线，用户只需调用Adcard.dll软件，或USB8202.DLL软件即可。

对于开关量操作，则发生了较大的变化，通过本公司提供的DllIOCtl函数就可以实现了，在使用该函数之前，需要先声明两个数组InBuff[]，和OutBuff[]，对于VB程序，则如下所示。

Global InBuff(100) As Byte

Global OutBuff(100) As Byte

其它程序，可以参照光盘中“编程指南”中的介绍和例程。

- 开关量输入编程说明

本采集板规定所A/D采集第一通道的数据为开关量通道,因此想采集开关量输入只需读出AD第一通道内容即可，有关A/D采集功能请参见例程。

- 开关量输出编程说明

j = j And &HFF

InBuff(0) = 0

InBuff(1) = 0

InBuff(2) = j

i = DllIOCtl(3, InBuff(0), 0, OutBuff(0))

上面的程序就可以实现开关量输出功能。要输出的数据放在J中。

对应的D0-D7是8路开关量输出的电平状态，当对应的位输出1时，当对应的针是高电

3、Windows下 A/D采集软件的使用说明

本板提供了很完善的WIN98/2000/XP/NT驱动程序，采用动态链接库的方式，用户使用方便、快捷，所提供的DEMO软件，能满足大量的实际需要，如实时控制、波形显示、波形记录等。在光盘目录“编程指南”中有非常详细的介绍。

本公司的ISA总线、PCI总线、USB总线产品都采样相同的软件接口，用户如果过去使用本公司的采集板，USB总线的产品可以作到软件完全不变。为用户产品的升级换代提供了方便。

## 六、安装方法

- 第一次在计算机上插入本模块的USB电缆线时，系统会提示增加新硬件，这时可以按照Windows的提示安装驱动程序，在安装过程中，按照提示在目录“WWWRBH\产品\AD8215\DIRVER”下寻找驱动程序(一个*.INF文件)，确定，系统会自动安装。

- 安装完成后，采集器上的信号灯点亮，在计算机的USB资源中可以找到该设备。至此表明驱动程序安装成功，接下来安装示波器应用软件。

- 在光盘“WWWRBH\SOFTWARE\FRECORDBASIC\DISK1”目录下找到SETUP.EXE按照提示安装，安装成功后，计算机桌面上会产生一个正弦波图标。

- 安装完毕后，输入一个信号发生器标准信号，打开FrecordBasic，即可检测设备是否正常工作。

- 安装完成，检验正常后，用户即可编写自己的应用软件。编程示例可在光盘  “WWWRBH\产品\AD8215”目录下找到 。

- 七、注意事项

- USB总线可以带电插拔。

- 当要对硬件操作时，应该拔下USB线，使采集板断电。

- 长时间不用时，建议从将采集板USB总线下拔下，妥善保管。

- 本采集板上有一组比较大的缓存，从而可以保证用户能够连续采集，但是，这也造成一个问题：当模拟信号改变时，变化的信号首先在缓存中缓冲，然后才送到计算机中，让人感觉到有一个滞后，特别是低速采集时，感觉更加明显，这是正常现象，数据尽管延时，但没有丢失，可以保证连续采集。开关量输入输出也是有延时，延时时间至少1毫秒，这是USB总线造成的，属正常现象。

- 当将USB插头插入计算机的USB口内后，很快就可以看到采集板上的信号灯变亮，表明USB采集板的驱动程序加载成功，可以进行数据采集。只有等信号灯亮，才可以运行数据采集软件，否则会报告没有驱动程序。如果信号灯长时间不亮，表明采集板出故障。

- 当采集板正常采集时，采集板上的信号灯会闪烁，表明系统正常。

- 当采集板采集时，不可拔出USB接头，否则将导致Windows系统崩溃，这是由于计算机系统本身的原因造成的。因此，拔出USB插头之前，应该退出采集程序。

- 八、出库清单

1、AD8215板一块

2、光盘一张（内含demo程序、驱动程序等）