# PCI总线高速同步采集板

# 14位32通道同步AD

# 16通道高速同步数字输入

# 16通道数字输出

# 同步采集板RBH7346使用说明书

# 北京瑞博华控制技术有限公司

二00八年三月

# 14位32通道同步AD

# 16通道高速同步数字输入

16通道数字输出

# 同步采集板RBH7346使用说明书

# 一、性能特点：

本板采用PCI总线接口的同步采集板。

本板通过采用高速高精度AD芯片、高精度的放大器、高密度FPGA逻辑芯片、精细地布线以及优良的制版工艺，实现了高速、高精度实时数据采集，具有以下性能特点：

- 32通道模拟量与16路开关量硬件同步采集:同步误差小于1纳秒，32通道的模拟量与16路开关量硬件同步采集,特别适合于电力系统、工程模态分析等应用。

- AD幅值采集高精度：14位采集精度，长时间采集误差时，误差跳码为±1LSB,相对精度优于0.0061%，直流电压波动小于0.6毫伏。

- AD高速度： 通道数在5－13通道数时，每通道的速度可以达到20ksps，当通道数在17至33通道时，每通道的速度可以达到8ksps以上。采集方式为连续采集，采集的数据量仅仅决定于用户的硬盘。

- AD采集定时高精度：本板直接在CPLD控制下工作，由硬件时钟直接控制采集与传输，采集精度与晶振精度相同，缺省定时精度误差小于50PPM。对于有特殊要求的用户，可以通过更换晶振的方式，达到0.1PPM精度，甚至更高精度。

- 两种时钟源：可以采用内部时钟，也可以采用外部时钟，便于用户各种应用。

- 模拟量输入保护。32通道模拟量采用独立抗过压、雷击、静电保护技术，确保产品可靠性。

- 丰富的备用扩展资源：板上CPLD资源非常丰富，可以为用户的特殊需求进行定制，如旋转编码器接口、脉冲周期测量接口、PWM输出接口、外同步接口、触发记录接口、开关量控制接口等。

# 二、功能与指标

AD的性能指标：

- AD采样精度：14位

- AD通道数：单端方式32通道，最小采集通道数为4，每次增加的通道数为4的倍数，可以设定的通道数为4、8、12、16、20、24、28和32。

- AD系统数据采集实际贯通率：8通道以下时为20ksps/通道，12通道以上时，采集速度为8ksps。

- AD采集的综合跳码误差为±1LSB。

- 模拟采集的定时精度：缺省情况下为50PPM,特殊要求可以定制

- AD输入电压范围：-5V到+5V

- AD输入阻抗：5千欧

- 模拟输入安全电压：±15伏。当超过AD输入量程±5伏时，只要不超过安全电压就不会损坏硬件，当超过＋5伏时，AD结果输出最大值，当低于－5伏时，AD结果输出0，当模拟量恢复到正常量程后，AD结果立即恢复正常。建议用户尽可能使输入信号在量程范围内。

- 抗静电电压：2000伏

- 模拟输入有抗雷击功能。适合于野外操作，如油田勘探等。

- 采集方式：连续采集

接口：

- 总线方式：PCI总线

开关量指标:

- 16路数字量输入，TTL电平方式，高电平输入为高于2.4V,低电平低于0.8V

- 开关量采集与模拟量采集同步进行，16路开关量输入合成一个16位的字，与模拟量采集一起送到PC机，并且占用第一个通道的位置。进行通道设置时，本通道与模拟量通道一起设置。

- 开关量输入的电流，小于1uA

- 16通道开关量输出,高电平输出3.3V，低电平输出0V。

电源：

- 本板采用PCI总线供电，不需要其它电源

工作环境

- 工作温度：0－70℃

- 环境湿度：95％以内

# 三、AD板工作原理简介

采集卡在CPLD控制下进行综合采集功能,CPLD是整个采集硬件的核心，负责大部分的逻辑控制与定时控制。PCI采用高速接口芯片，一方面实现传送PC命令到CPLD,另一方面该芯片内部带有高速FIFO，可以实时地将高速AD结果传送到PC中。AD芯片共计8个，每个芯片内部有4通道AD，共计可以实现32通道的同步采集功能。

系统的工作过程是：启动程序接受用户启动采集的命令，把采集的通道数与采样频率，时钟方式等信息立即传送到CPLD,CPLD接受到这些信息后，立即实时地启动采集功能，并按照采样频率的要求，准确地定时启动采集，从而实现用户高速、准确地采集功能。

在每个采样周期的起始，CPLD发出启动采集命令，锁存该时刻32个模拟量通道的电压值，同时向开关量输入发出开关量输入锁存命令，当AD完成后，将32通道的模拟量与16通道的数字量顺序送到FIFO中，实现32通道模拟量与16通道开关量硬件同步采集的功能。

每通道的前端都有保护二极管，用户保护精密的AD芯片。

四、硬件使用方法

1．接线插座的信号定义

图1是开关量接线图，DO0-DO15是16路开关量输出，DI0-DI15是16路开关量输入。

开关量输出共计16位，对应1－16针，标注为DO0-DO15,其中DO0-DO7为第一个字节，其通道组为0，DO0对应字节的0位，DO7对应字节的第7位；DO8-DO15为第二个字节，其通道组为1，DO8对应字节的0位，DO15对应字节的第7位。输出函数采用本公司的通用接口函数：DllRbh_DO(Chn, BYTE),	其中Chn是通道组,BYTE为对应字节。

16路开关量输入分为两组，由两个字节组成，这两个字节合成一个16位的字，采集结果放在连续输出的第一个位置。J6的17－32对应DI0-DI15,对应采集结果的BIT0-BIT15。开关量输入为标准TTL电平方式，输入的高电平要求高于2.4伏，低电平要求低于0.8伏。开关量输入的电流小于1uA。开关量输入为电平输入方式。

图1   16通道开关量输入与16通道开关量输出接线图

图2为模拟量输入接头。模拟量输入共计32通道。其中1,20,2,21,3,22,4,23,5,24,6,25,7,26,8,27为模拟量输入的起始16通道，9，10，28，29这4个针用于其它方面，建议用户不要使用，针11,30,12,31,13,32,13,33,14,34,15,35,16,36,17,37,18为后16个模拟量通道。19为模拟量输入地线，用户输入的模拟信号的地线要与这个地线相连。

图2  模拟量输入通道1至32

2、通道设置与结果处理

# 由于本产品采用开关量和模拟量同步采集输入，要求输入的通道数为1＋N,其中1为16路开关量输入占用第一个通道，N为实际要求采集的模拟量通道数。如要求采集4个通道模拟量，则设置通道数为1＋4＝5。采集结果的存放格式如下：

# 开关量通道＋模拟量1的AD结果＋模拟量2的AD结果＋模拟量3的AD结果＋模拟量4的AD结果

# 用户在得到采集结果后，只要从数据包中分离出相应结果就可以了。

3、采样频率

# 采样频率设置问题：

# 采样频率为多通道统一频率，频率设置是24MHz晶振通过16位计数器分频因子Div分频所得。

# 采样频率＝24000000/Di

# 如采样频率＝10K时，分频因子Div=24000000/10000=2400

# 分频因子必须是整数，因此，可能用户的频率不能产生，如设置采样频率＝33K,这时13000000/33000=363.63，这时，Div自动选择363，实际的采样频率为33057.85Hz。正是由于此原因，本板用户设置的频率的为名义采样频率，实际的采样频率可能与此有差异。

# 为了方便使用，建议用户尽可能选用能被2400000整除的频率，这样名义采样频率就与实际采样频率系统。

# 采样频率为每个通道频率，但开关量不考虑。如设置采样频率为20000Hz，设置通道数＝5，则每个通道的实际采样频率＝20000 Hz ；如设置采样频率为5000Hz，设置通道数＝9，则每个通道的实际采样频率＝5000 Hz 。

# 五、软件使用说明

# PCI总线有即插即用的特点，为用户使用本卡提供了很多方便，对于大多少用户，可以直接采用本公司提供的驱动软件，可以实现数据采集功能。

# AD结果的编码采用偏移码方式。

# 在采用直接输出AD结果的情况下，驱动程序为了处理方便，将14位AD结果左移了2位，形成16位的结果，这样，当采集到最大电压时，输出的数据就是16进制FFFC，相当于十进制的65532，当采集到最小电压时，输出的数据就是0，当输入0电压时，输出的数据就是十六进制的8000，十进制的32768。其它电压输入都在这最大输出与0之间线性变化。

# 在采用校准结果输出的情况下，当采集的电压为最大值时，输出的AD值是65535,对应十六进制数是FFFF,当采集的电压为0时，输出的AD值是32768,对应十六进制数是8000, 当采集的电压为最小时，输出的AD值是0,对应十六进制数是0000。

- FrecordBasic软件的设置方法

为了方便用户测试，本公司提供免费的测试软件FrecordBasic 软件，该软件能够测试北京瑞博华公司各种板卡，而且可以浏览波形，使用非常方便。当用户购买功能强大的收费软件Frecord 软件时，测试方法与此相同。

典型的测试方式时，设置方法为：

  - “系统参数P”->”通道属性配置”－》模拟通道数＝5

  - “系统参数P”->”采集板参数配置A”－“基本配置”

通道数＝5

名义采样频率＝10000

中断缓冲区数＝10

每通道采样数＝1000

程控放大倍数＝0

起始通道号＝0

- “系统参数P”->”采集板参数配置A”－“高级配置”

不选择“使能模拟量通道在线IIR滤波功能”

不选择“使能在线重采样”

不选择“使能虚拟AD板”

点击示波器功能命令按钮（正弦波标志）就可以运行采集功能，并可以浏览波形。

- 演示例的说明

为了便于用户编程方便，本板提供编程例程，例程的界面如图7所示。

图3 例程界面

开关量输出说明：

Private Sub cmdSWO_Click()

Dim i

Dim Chn As Integer

Dim j As Integer

Chn = Val(txtswChn.Text)

j = (Val("&H" + txtSWO.Text)) And &HFF '要输出的开关量

i = DllRbh_DO(Chn, j) '输出开关量的函数

End Sub

- 软件编程的使用说明

本板提供了很完善的WIN98/2000/NT/XP驱动程序，采用动态链接库的方式，用户使用方便、快捷，所提供的DEMO软件，能满足大量的实际需要，如实时控制、波形显示、波形记录等。

在Windows下编程,有两种编程方式,一种是采用查询方式,可以实时读取当前信号的幅值,以及开关量状态,这种方式特别适合于工业现场的实时控制;另一种方式是采用硬件定时采集的方式,通过调用本公司提供的动态连接库,可以实现在Windows下高速、实时、连续采集信号。

# 六、注意事项

1、不要带电插拔该板。

2、长期不使用时，建议从计算机中拔下该板，妥善保管。

3、卡上有较多的插头空闲，这是本公司用于用户的功能扩展备用，便于满足用户提出各种特殊需求。一般用户不要使用这些插头，让其空闲。

# 七、出库清单

  - RBH7346板一块

  - 光盘一张（内含demo程序、驱动程序、使用说明书等）