4通道信号调理模块S104

- 使用说明书

- 北京瑞博华控制技术有限公司

- 4通道信号调理模块S104使用说明书

本模块采用仪器放大器实现高增益的程控放大,信号调零、调增益、低通滤波等功能。本模块不但适合于一般微弱信号放大，而且适合于电桥信号的处理，硬件带有＋5V电源、－5V电源输出，用于电桥供压。本模块另外一个功能是电流信号发生器，能够产生0－100mA的电流，产生的电流可以用于电桥测量，也可以用于电阻的测量，例如用于测量Pt100，通过检测电阻，就可以检测温度值。

- 一、功能与指标

1、输入通道数：4

2、微弱信号输入方式：双端方式

3、放大倍数：1－1000

3、调零功能：电位器手动调零

4、增益调整功能：电位器手动调整

- ＋5V输出：200mA

- -5V输入：200mA

7、电流输出：0－100mA

8、输出电流调整方式：电位器手动调整

9、电源输入：＋15V：1A，－15V：800mA

10、模块尺寸：120mmX80mm

11、使用温度范围：0－70℃

12、安装方式：卡槽式导轨安装或螺钉固定安装

二、使用方法

1、操作元件布置

操作元件如图1所示。J1是通道1的换向跳线开关，当将调线换向时，信号的正负方向调换。J2是信号输出接头、＋15V(VDD)、－15V(VSS)电源输入,AGND是地线,电源输入没有加保护电路,千万不能接反,否则导致永久性损坏;J3是信号输入和电流输出接线。

图1 操作元件布置

VR101用于通道1的零点调整，VR102用于通道1的增益调整

VR201用于通道2的零点调整，VR202用于通道2的增益调整

VR301用于通道3的零点调整，VR302用于通道3的增益调整

VR401用于通道4的零点调整，VR402用于通道4的增益调整

2、增益调整与零点调整

信号调整，首先应该是调零，然后是调整增益。各个通道间是完全独立的。调整的方法是：首先将输入信号置零点，然后调整相应通道的调零电位器，使输出为零电压。然后采用标准输入信号，调整增益，使信号输出满足要求。

3、接线插座的信号定义

接线端子J2的定义是：依次是：第一路信号的电压输出V1;第二路的V2;第三路的V3;第四路的V4;＋5V输出;＋5V输出;－5V输出;－5V输出;地;＋15V输入;地;地;－15V输入.

接线端子J3的定义依次是：第一路信号的输入V1＋、V1－；第二路的V2＋、V2－；第三路的V3＋、V3－；第四路的V4＋、V4－；电流输出1；电流输出2；电流输出3；电流输入。

用户使用时，将信号接V1+、V1-输入端上，然后就可以从V1输出端上得到放大的信号。其它通道的原理相同。

- 放大倍数的确定

放大倍数分为10倍、200倍、500倍、1000倍的量程设置。用户可以根据放大倍数选择相应的放大模块。

- 三、注意事项

1、不要带电插拔该模块上的器件。

2、不要接错电源，该模块没有电源接反保护，如果接错电源，就会导致永久性损坏。